**ІНФОРМАЦІЯ**

**про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | **Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна  (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Ультразвуковий кістковий денситометр MiniOmni S | 10147-9839 | – | 2017 | Результати обстеження є некоректними (велика похибка повторних показників). Електронна плата потребує заміни. Ультразвуковий датчик в результаті тривалої інтенсивної експлуатації має фізичні пошкодження оптичної лінзи, що не дає можливості вірно сформувати вихідні імпульси та отримати коректні висновки обстеження. |
| 2 | Кріосауна SPACE CABIN | 10147-10421 | – | 2008 | Плата керування процесом працює некоректно (підйом-спускання рухається з ривками, подавання азоту в камеру не регулюється, температура в камері не відповідає заданій). Огороджуючі матеріали з деревини через збільшену вологість мають фізичні пошкодження. Подавання азоту для проведення лікувальної процедури може спричинити вихід рідкого азоту в камеру, що небезпечно для здоров'я людини. |
| 3 | Холтерівська система ЕКГ "ЕС-3Н" (комплект) | 10147-10176 | – | 2007 | Незворотні механічні пошкодження шнурів, елементів з’єднання та кріплення реєстратора, що тягне за собою некоректне зчитування інформації та дає значну похибку при аналізі даних. В результаті тривалої інтенсивної експлуатації прилад не вмикається, виявлено несправність головної плати приладу. |
| **Балансоутримувач** | | **Державна установа «Територіальне медичне об’єднання**  **Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області»** | | | |
| 4 | Камера флюорографічна  12Ф7 з ЦОЗ | 101470044 | – | 1989 | Апарат не працює, виявлено пробій генераторного пристрою. Втрата діелектричних властивостей ізоляції високовольтних кабелів. Нестабільна робота перемикачів вибору параметру експозиції. Вихід з ладу рентгенівського випромінювача. |