**ІНФОРМАЦІЯ**

**про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг»** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Prosound a6 ультра-  звукова діагностична система | 10147-0106 | 24750 знімків | 2012 | Не друкує термо принтер.  Потребує заміни лінійний датчик. |
| **Балансоутримувач** | | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Апарат для ультразвукової діагностики «АЛОКА» з датчиком UST934N-3.5 | 10147-0106 | - | 2002 | Вийшов з ладу блок живлення, монітор, відео підсилювач, трансформатор, датчики. |
| 2 | Гнучкий гастроскоп OLYMPYS GIF TYPE | 10147-0094 | - | 2001 | Пошкодження більше 30% волокон світловоду; більше 5% фіброволокна передачі зображення; розгерметизація та значне пошкодження механічних елементів гастроскопу внаслідок попадання стерилізаційної рідини всередину інструменту. |