ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНО МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКЕ ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕДАЧІ

| Балансоутримувач |  | Центральний госпіталь МВС України |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Гамма-камера | 101440048 | Напрацювання 47 520 годин, 141 190 радіологічних досліджень. | 1987 | Технічно несправна. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 2 | Радіологічна лабораторія мала | 101440055 | Напрацювання 38 520 годин, 131 190 радіологічних досліджень. | 1987 | Технічно несправна. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 3 | Ренгент апарат CTR-1434 | 101470262 | Напрацювання 58 460 годин, 123 000 рентгенодосліджень. | 1997 | Технічно несправний. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 4 | Ренгент апарат CTR-1434 | 101470263 | Напрацювання 110 760 годин, 298 000 рентгенодосліджень. | 1968 | Технічно несправний. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 5 | Ренгент кабінет та діагностичний стіл | 101470265 | Напрацювання 53 400 годин, 174 190 рентгенодосліджень. | 1993 | Технічно несправний. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| Балансоутримувач |  | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській області |  |  |  |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Апарат ультразвукової діагностики | 101490001 | – | 1998 | Електропроменева трубка апарату не чітко вимірює результат вимірювання внаслідок втрати електронної емісії ЕПТ. Вимірювальний датчик механічно пошкоджений. |
| Балансоутримувач |  | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області |  |  |  |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Рентгенівський апарат EDR-750-В | 104101503 | – | 1986 | Вийшла з ладу рентгенівська трубка та генераторний пристрій. Не працює відеоконтрольний пристрій. Пошкоджено - підсилювач рентгенівського зображення, пульт керування підсилювача рентгенівського зображення, ізоляція високовольтних кабелів, переговорів запобіжник, штатив знімків. |
| Балансоутримувач |  | Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» |  |  |  |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Крiоустановка «Кріосауна SPACE-CABIN» | 101470055 | 8520 процедур | 2007 | Кріоустановка при запуску кнопки на блоці курування не відбувається автоматичне заправлення кріогеном видаткової ємності пристрою газопідготовки і заповнення кабіни газоподібним азотом (не понижає t до «-»100). Охолодження не проходить. |
| 2 | Апарат сухої селевої аерозольтерапії груповий дозуючий АСА-01.3 | 101470089 | 69300 процедур | 2009 | Апарат працював з активною сольовою аерозольною середовищем і в зв’язку з попаданням вологи всередину приладу (що є не припустимо за умовами експлуатації) з дуже вологого приміщення відбулося замикання і руйнування електронних плат (управління, живлення і виконань) руйнування всіх кріплень всередині апарату АСА-01.3. |
| 3 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типу РУМ-20м | 101470036 | 7056 знімків | 1991 | Не виноситься на апарат більша потужність. |