ІНФОРМАЦІЯ

про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі

| Балансоутримувач | Державна установа «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України» |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Датчик УЗД типу «А» | 101470220 | 36 років | 1985 | Технічно несправний. Датчик УЗД пошкоджений, апарат його не виявляє, датчик УЗД технічно зношений, внутрішній обрив кабелів. |
| 2 | Датчик УЗД типу «5.0» | 101440032 | 36 років | 1985 | Технічно несправний. Датчик УЗД пошкоджений, апарат його не виявляє, порушено цілісність оболонки датчика УЗД. |
| 3 | Датчик УЗД типу «7.5» | 101440033 | 36 років | 1985 | Технічно несправний. Датчик УЗД пошкоджений, апарат його не виявляє, порушено цілісність оболонки датчика УЗД. |
| 4 | Датчик УЗД типу «С» | 101440034 | 36 років | 1985 | Технічно несправний. Датчик УЗД технічно зношений, розбитий роз'єм датчика УЗД. |
| 5 | Електрична діагностична апаратура | 101470223 | 27 років | 1994 | Технічно несправна. Апаратура технічно застаріла, електронні компоненти окислені та пошкоджені корозією, деталі корпусу та панелі керування зношені. |
| 6 | Ультразвукова діагностична установка My Lab 15 | 101470250 | 14 років | 2007 | Технічно несправна. В ультразвуковій діагностичній установці сталося коротке замикання в блоці живлення. |
| 7 | Ультразвуковий діагностичний прилад MEGAS | 101490345 | 15 років | 2006 | Технічно несправний. Електронні компоненти окислені та пошкоджені корозією, деталі корпусу та панелі керування зношені, вийшла з ладу плата центрального процесора. |
| 8 | Ехокамера SSД-650 | 101440038 | 33 роки | 1988 | Технічно несправна. Ехокамера технічно застаріла, електронні компоненти окислені та пошкоджені корозією, деталі корпусу та панелі керування зношені |